彰化師範大學物理系暨光電所高解析度穿透式電子顯微鏡管理辦法
96年 3 月 1 日物理系務會議通過
修正97年 3 月 14 日物理系務會議通過
一、本辦法依教育部頒布之「建教合作實施辦法」暨國立彰化師範大學建教合作實施要點第二條第二項規定訂定。
[image: image1.jpg]


二、穿透式電子顯微鏡簡介：
1.儀器中文名稱：穿透式電子顯微鏡

2.儀器英文名稱：TRANSMISSION ELECTRIC MICROSCOPE
3.儀器英文簡稱：TEM
4.儀器設備說明：

· 儀器購置日期：91年12月26日
· 儀器設備管理維護單位：彰化師大物理系暨光電所
· 儀器放置地點：格致館2F 22210室
· 儀器廠牌：日本JEOL Co.Ltd
· 儀器型號：JEM-2010
· 加速電壓： 80 ， 200KV 。 

· 放大倍率： 50 倍 至  150 萬倍。 

· 解析度： 0.25nm （ Point Resolution ）， 0.14nm （ Lattice Resolution ） 。 

· 燈絲：單晶六硼化鑭（ LaB 6 ）。 

· 試片傾斜角度： ± 35 度。 

· 主要附件：掃描影像觀察原件（Scanning Image Observation Device），能量分散光譜儀 （EDS）。
· EDS廠牌：England英國製  EXFORD   
· EDS型號：Inca  X-Stream
· CCD廠牌：USA美國製 GATA
· CCD型號：831.20B1SC600 2.7K X 2.7K(7Mpixels)
三、服務項目： 
1. 材料試片表面組織、斷面、微細組織、晶體結構、及缺陷之觀察量測。
2. 備有精準離子拋光系統等TEM試片處理用周邊設備，供使用者薄化各種試片。
四、樣品準備須知：

1.試片之製作由使用者自理，磁性粉末、高揮發性、腐蝕性及易碎裂試片等會污染顯微鏡腔體之樣品禁止使用。
2.樣品需乾燥，在真空中無揮發性。在電子束照射下會分解或釋放氣體之樣品，因有礙必要之真空維持，恕不受理。
3.試片：直徑3mm大小，0.2mm以下厚。
4.研磨、拋光、打薄、鍍膜等及生物樣品乾燥等需自行處理，鍍碳之碳膜銅網或銅環等材料請自備。
5.樣品欲使用氬離子打薄機者須受儀器操作訓練後使用，試片須減薄至顯微鏡下有彩雲線並可透黃光約100nm 以下厚。
6.本儀器拒絕受理含有毒性、腐蝕性、揮發性及低熔點等之試件。
五、申請使用辦法 

1.預約方式

· 於拍攝一週前至物理系辦公室承辦人員接洽相關事宜。
· 若欲取消或更改日期請於拍攝前一天通知，未依規定先行通知者應支付開機費。

· 於預約時段內遲到半小時，則該預約視為放棄，由其他使用者替補，不得異議。

2.使用方式:

· 本機台之使用要經受訓及本系檢定合格方得操作。
六、開放時段 

  週一至週四 上午9:30-12:30下午1:30-16:30。（週五機台保養，週六、日與國定假日放假）
七、檢測費用

	使用別 
	本系所使用者
	校內使用者
	外校使用者
	產業檢測 
	說明 

	開機費 
	600元
	800元
	1000元
	3000元
	繳開機費第1小時免使用費

未滿1小時以1小時計。
可自備隨身碟或光碟

	使用費 
	300元/hr
	400元/hr
	600元/hr
	1000元/hr
	

	底片 
	70元/張
	80元/張 
	90元/張
	100元/張
	

	EDS 
	100/次
	200/次 
	200/次
	1000/次
	

	備 註
	自備隨身碟
	自備隨身碟
	自備隨身碟
	拍片送光碟1片另購DVD 100元/片
	


 
八、其他相關規定：

1.本設備如有特別需求者可與管理者反應，經提報設備負責人同意後執行。

2.預約使用必須為本人到場，若有責任歸屬視以該時段預約者之責任。

3.未經預約使用即自行操作，必須繳交三倍使用時間之金額並永久取消該使用者資格。

4.未經許可私自帶走本實驗室任何物品者，提報指導教授與實驗室負責人另議懲處。

5.操作機台時必須詳實填寫使用記錄表，若機台發生異狀需詳實填寫狀況、初步應變措施並盡快通知管理者處理，若因延遲申報造成機台損毀，視由該使用者之責任並承擔維修等相關費用。

6.使用者必須遵守操作規範，非關正常操作機台的一切行為一概禁止，如有不當使用之行為經發現將停權三個月，若有毀損儀器將負修理賠償責任永久取消該使用者資格並提報指導教授。
7.試片禁止使用揮發性、油脂性，有破壞真空之試片，所有試片必須確保乾燥。若因試片準備不當造成真空系統污染，則永久取消該使用者資格且提報指導教授與實驗室負責人另議懲處。

8.若有私下接受委託操作之行為而未登記者，合格使用者與委託者永久取消其使用資格並提報其指導教授與實驗室負責人另議懲處。

九.本辦法經物理系系務會議通過後施行，如有未盡事宜將隨時修正並公告之。 
附件一

儀器服務預約時段資料表 

(請於可提供預約之時段填入操作人員之代碼)，(請於前一週前送至系辦公室)

	  年
  月
	時段 :                單位  (時)

	日期
	星期
	9:30~10:30
	10:30~11:30
	11:30~12:30
	13:30~14:30
	14:30~15:30
	15:30~16:30

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	


樣品名稱：　　　　　　                                                   　　　
　　狀態：□懸浮體，□無機固體，□有機固體，□其他                             
　　性質：□多孔性，□易爆性  ，□易燃性  ，□放射性，□磁性，□空氣敏感

          □揮發性，□黏滯性  ，□毒性    ，□其他                             
申請人姓名：                           指導教授：              
學校聯絡電話：

手機號碼：                                            操作人員之代碼：(目前由下操作人員) 
 預約事宜請洽 儀器操作技術人員：林燦柱  電話：04-7232105 ext 3346  F A X：04-7211153    E-mail：phltj@ncue.edu.tw
國立彰化師範大學物理系技術性服務申請單
	支援項目編號
	支援內容及研究項目
	需支援

時間

	P09
	
	年  月  日

至

年  月  日

	
	
	

	費  用：共       件，共計              元。




                                                  本系連絡人：林燦柱(分機3346）
使用申請人：                    服務單位（實驗室分機）：
使用主持人：
本校計畫編號（沖帳）：               計畫編號：
單位主管：
連絡電話：

連絡住址：

99.3.28日製

PAGE  
- 1 -

